植微所正立顯微鏡AxioImager Z1中文操作手冊

單元一

AxioImager Z1開機順序及配置

一、開機順序

二、顯微鏡及硬體介紹

三、拍攝一般樣本之操作順序

四、拍攝螢光樣本之操作順序

單元二

AxioVision軟體基本操作

一、基本操作

二、拍攝圖片

單元三

AxioVision軟體模組應用

一、多重螢光影像擷取(拍Multichannel)

二、Z堆疊影像擷取(拍攝Z-stack)

三、Extended Focus

四、3D Deconvolution.

五、Widefield Multichannel Unmixing

六、Colocalization

單元一正立顯微鏡AxioImager Z1

一、開機或關機順序

開機原則:

1.(若需螢光觀察)開啟螢光電源

2.若需要使用CCD CoolSNAP開啟電源，此為單色CCD若要拍攝螢光影像時才開啟

3.開啟顯微鏡電源，開啟電腦

4.開啟電腦桌面上AxioVision軟體

關機原則:

1.上傳儲存備份

2.若有使用油鏡,請以棉花棒沾無水酒精擦拭

3.關閉軟體及電腦

4.關閉顯微鏡電源

5.關閉螢光燈源以及CCD CoolSNAP電源

二、硬體介紹

A. 目鏡：目鏡本身為10x

B. 拉桿：若需要使用CoolSNAP拍攝影像則將拉桿拉出

C. 十孔電動螢光濾片轉盤，有多種濾片可更換

R112 Z1,2005

Filter set

1.49 DAPI Band Pass

2.10 FITC Band Pass

3.20 Rhodamine,TRITC

4.26 Cy5

5.47 CFP

6.38 GFP

7.46 YFP

8.00 PI

9.DIC

10.Empty (PH, BH,Dark )

Objective len New

1.Plan Neofluar 20x/0.5

2.Plan Neofluar 40x/0.75

3.Plan Apochromat 100x/1.4

4.Plan Apochromat 63x/1.2W

5.Plan Apochromat 150x/1.35 glycerol

6.Plan Apochromat 100x/1.4 Dark field

Light Source

100w mercurial lamp

Detecor

1.AxioCam HRC 1388*1040

2.CoolSnap HQ 1392*1040

D. 載物臺：左右兩側控制鈕為載物臺升降，直立旋轉上半部為控制

載物臺之前後移動，下半部為控制載物臺之左右移動

E.螢光ND濾片

F.穿透光ND濾片

G. 聚光鏡：

1. 標示Ｄ：暗視野。

2. 標示Ｈ：觀測一般樣本明視野。

3. 標示I、II、III：觀測ＤＩＣ。

4. 標示１、２、３：使用相位差觀測（與物鏡之Ｐh值相對應）

可加強樣本之邊緣

H. 光圈：一般用range：0.6~1.4

I.

ＴＬ：為穿透光照明方式，右機座旋鈕可調整穿透光強度

ＲＬ：觀察螢光時使用

J. 旋鈕：分為粗調節輪及細調節輪，調整焦距用

K. TFT觸控螢幕

三、拍攝一般樣本前之操作順序(使用63X(水) 100X(518F) 150X(甘油)拍攝穿透光時)

1.將待測物品放置載物臺

2.按下TL OPEN鈕並調整亮度

3.選擇低倍物鏡，旋轉螢光濾片轉盤至9(DIC)或10(BF)

- Bright field明視野– 有染色、較厚的樣本，如病理切片染色、細

胞抹片染色之觀察

- Dark field暗視野– 透明、對比差、極小樣本，如藻類、微生物、

細菌觀察

- Polarization偏光– 結晶體、澱粉、聚合物、有偏光反應之樣本

Phase contrast相位差– 透明、無染色、對比差樣本，如觀察細胞

- 強調輪廓邊緣

Differential Interference Contrast干涉位相差– 對比差、表面形態

- 觀察、胞器觀察、強調立體特徵

4.將物品移至觀測之中心

5.調整焦距

6.調聚光鏡下方Koehler ring

Koehler illumination:顯微鏡之穿透光校正

- eyepiece歸零

- 放置樣本之載物台，選用低倍數物鏡20x

- 選擇明視標準觀察位置

- 對焦至清晰位置將視野光圈轉至最小範圍，同時上下移動聚光鏡位置使視野邊至清晰位置

- 慢慢打開視野光圈，同時判斷中心位置之偏離方向，利用聚光鏡中心校正螺桿調至中心位置

- 最後全開視野光圈至剛好覆蓋全視野大小位置

- 轉動物鏡鼻輪，進行較高倍率觀察

7.螢幕切換分光至AxioCam HRC 1388*1040 開始拍照

四、拍攝螢光樣本前之操作順序(使用63X(水) 100X(518F) 150X(甘油)拍攝螢光時) 開啟100w mercurial lamp電源

1.將待測物品放置載物臺

2.依照以上穿透光步驟

3.按下RL OPEN鈕

4.將濾光片轉至刻度1~8

5.拉桿切換光至CoolSnap HQ 1392*1040開始拍照

單元二AxioVision軟體基本操作

1.視野下合適的目標，使之置於視野中央

2.Acquisiation下選擇使用相機

3.打開「預覽」視窗，按調整曝光時間與白平衡

4.按下「拍照」完成

5.選擇拍好的圖片後，按一下，使適合視窗大小

6.按一下叫出「屬性視窗」，調整影像品質

7.加上「標準尺規 」

8.「分列比較 」，可同時排列2-12張圖進行比較分析

9.「導覽圖 」，用於超高解析度/超大圖像時

10.尺規量測工具列可用來做空間及強度的分析，其中較特別的有

- Outline：可量面積、周長、內徑、範圍亮度etc.

- Events： 手動計數用

- Profile：線性強度分析

11. 儲存檔案時，務必先存zvi檔

12. 轉存JPG 或TIF檔案，在File下選取Export，可在彈出之視窗選擇檔名、存檔類型及位置。Batch可大量同步更換檔案種類，選取完成按下Star即可

單元三AxioVision軟體模組應用

一、拍攝Multichannel --多重螢光影像擷取

1.在左邊窗格選擇 Multidimensional Acquision

2.再選視窗，將不需要的螢光channel按滑鼠右鍵點選X

3.點選欲拍攝的螢光，例如GFP

4.調整適當焦距後按下measure偵測曝光時間

5.出現Exposure視窗後，可進行曝光時間微調，按下OK即可

6.點選欲拍攝的螢光，例如RFP

7.調整適當焦距後按下measure偵測曝光時間

8.出現Exposure視窗後，可進行曝光時間微調，按下OK即可

9.點選欲拍攝的螢光，例如DAPI

10.調整適當焦距後按下measure偵測曝光時間

11.出現Exposure視窗後，可進行曝光時間微調，按下OK即可

12.全部螢光曝光時間調整好後按下方Start即可

13.容易光漂白的channel請放置前面先拍攝影像

14.完成拍照及自動出現影像，於下方開啟調色盤進行套色，必須先將顏色關閉，在每一個channel下屬性視窗調整對比

14.所有螢光影像圖檔於Gallery View開啟，並點選channel color即可顯示

二、拍攝Z-stack --Z堆疊影像擷取

1.在左邊窗格選擇 Multidimensional Acquision

2.再選Z視窗，勾選Z－Stack

3.選擇欲拍攝之張數

4.選擇每一張的厚度，可由軟體推薦

5.Mode點選center後，選擇樣本之中心點之清晰圖（焦距調好後按下OK即可選取）

6.另一種方式是選取z-stack位置，Mode點選Start/Stop後，選擇樣本之起始點的位置（按下OK即可選取）。再選擇樣本之拍攝終止點的位置（轉動調節輪的過程必頇經過樣本清晰的位置，按下OK即可選取）

7.按下Start即可

8.影像之動態播放選項於下方。此時若要將此影像存為影片檔則按下Export，於File type更改檔案類型，於Frames per second設定每秒之播放張數，之後按Start即可存取影像

9.所有影像圖檔於Gallery View開啟，並點選右方Z-Stack即可顯示

三、Extended Focus (處理Multichannel Z-stack影像)

1.先完成 Multichannel Z-stack影像拍攝

2.在Processing下，選Extended Focus

3.確認Input檔案名稱為要處理的影像

4.Quality of alignment和Method選取不同運算的方式

5. 設定好後按下Start即可開始進行圖檔處理

四、3D Deconvolution(處理Multichannel Z-stack影像)

1.先完成單色相機 Multichannel Z-stack影像拍攝

2.在Processing下，選 Deconvolution

3.確認Input圖檔名稱正確

4.選擇Algorithm內的圖檔運算方式

5.若需使用ROI圈選局部區域做3D Deconvolution，在Edit下選Select ROI，在影像上圈選所要處理的區域

6.設定好後按下Start則開始進行軟體運算處理圖檔

五、Widefield Multichannel Unmixing

應用在同一樣本同時標定BFP、CFP、GFP、YFP等螢光染劑時，由於激發光源波長非常靠近，難以用螢光濾片去除激發光源交互干擾現象(crosstalk)。最多可同時處理8個螢光染劑。DIC或Ph的圖檔會在計算時自動忽略，軟體將穿透光的圖片直接套在Unmixing後的結果上。進行Unmixing的檔案必須是由Multichannel所拍攝的圖片。

進行Unmixing需要三個步驟

- 採用正確的參考標本或採用軟體預設的ACE測量crosstalk的量

- 建立Unmixing matrix file

- 利用matrix file完成

以CFP GFP 為範例，正確的參考標本(reference samples)

- 準備單染CFP 與單染GFP以及同時染CFP、GFP的三份樣本

- 將三份樣本進行CFP、GFP、穿透光下進行拍攝儲存三份檔案

- 開啟第一份CFP檔案，下方點選CFP，將調色盤切換至off，打開properties，轉為Best fit模式，Gamma值為0.25

- 在左窗格workarea下選Image processing，選Unmixing，選Reference measurement，選Image後面方框，選擇CFP圖檔

- 選Background(coordinate)後面方框，滑鼠移至圖片時，游標成滴管狀，點選圖片上沒有訊號的位置為背景

- 選 Measure aera(coordinate)後面方框，滑鼠移至圖片時，游標成滴管狀，點選圖片上最亮訊號的位置

- 按Start進行運算，按Save將運算數值存至圖檔

- 開啟第一份GFP檔案，下方點選GFP，將調色盤切換至off，打開properties，轉為Best fit模式，Gamma值為0.25

- 在左窗格workarea下選Image processing，選Unmixing，選Reference measurement，選Image後面方框，選擇GFP圖檔

- 選Background(coordinate)後面方框，滑鼠移至圖片時，游標成滴管狀，點選圖片上沒有訊號的位置為背景

- 選 Measure aera(coordinate)後面方框，滑鼠移至圖片時，游標成滴管狀，點選圖片上最亮訊號的位置

- 按Start進行運算，按Save將運算數值存至圖檔

- 在Unmixing下，選Create Unmixing Matrix，選Reference image1後方框，選CFP檔，選Reference image2後方框，選GFP檔，選Matrix File後方框，鍵入檔名，Open，Start，此時運算檔案將儲存於My Document/Carl Zeiss /Data/ Unmixing Matrices資料夾內

- 打開第三份CFP-GFP檔案，在Unmixing下，選New image/on，選Input後方框選擇CFP-GFP檔案，Output/<New image>，下方點選CFP，將調色盤切換至off，打開properties，轉為Best fit模式，Gamma值為0.25；下方點選GFP，將調色盤切換至off，打開properties，轉為Best fit模式，Gamma值為0.25

- 將調色盤切換成On，關閉穿透光，選Background(coordinate)後面方框，滑鼠移至圖片時，游標成滴管狀，點選圖片上沒有訊號的位置為背景

- 選Matrix File後方框，將之前My Document/Carl Zeiss /Data/ Unmixing Matrices資料夾內運算檔案Open，Start，出現完成Unmixing新檔案

- 在properties下，重新調整影像的明暗與對比，完成

以CFP GFP 為範例，採用軟體預設的ACE

- 準備同時具有CFP、GFP的樣本，在CFP、GFP、穿透光下進行拍攝，儲存一份檔案

- 打開CFP-GFP檔案，下方點選CFP，將調色盤切換至off，打開properties，轉為Best fit模式，Gamma值為0.25；下方點選GFP，將調色盤切換至off，打開properties，轉為Best fit模式，Gamma值為0.25，將調色盤切換成On

- 在Unmixing下，選Automatic Component Extraction，選Input後方框，選CFP-GFP檔案，選Background(coordinate)後面方框，滑鼠移至圖片時，游標成滴管狀，點選圖片上沒有訊號的位置為背景

- Threshold建議設定為0.9，選Matrix File後方框，鍵入檔名，Open，Start，此時運算檔案將儲存於My Document/Carl Zeiss /Data/ Unmixing Matrices資料夾內

- 圖上出現以ACE測量的CFP、GFP區域標定，將調色盤切換至off，在Unmixing下，選New image/on，選Input後方框選擇CFP-GFP檔案，Output/<New image>，選Background(coordinate)後面方框，滑鼠移至圖片時，游標成滴管狀，點選圖片上沒有訊號的位置為背景

- 選Matrix File後方框，將之前My Document/Carl Zeiss /Data/ Unmixing Matrices資料夾內運算檔案Open，Start，出現完成Unmixing新檔案

- 在properties下，重新調整影像的明暗與對比，完成

六、Colocalization

Colocalization的分布圖包含四個區，第1區是RFP的表現區，第2區是GFP的表現區，第3區是共同表現區，第4區是RFP與GFP的背景區，將滑鼠移至分布圖上，

可以互動式調整兩種螢光的臨界值。